| Medical Device Cyber Security Risk Management |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approval of this Technical construction file_ Medical Device Cyber Security Risk Management Procedure shall be performed in accordance with the responsibility of the following functional area representatives of TENTECH INC. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revision history |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doc No |  | Rev No | Rev Date |  |  | Modified contents |  | Issued Date |
| TCF-TT-02-14-04 |  | 0 | 2022.03.21 |  |  | Establishment |  | 2022.03.21 |
| Attached file |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Attached file No |  |  | Attached file contents |  |  |  | Remark |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Functional area representatives of TENTECH INC. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Division |  | Position |  |  | Name |  | Signature | Date |
| Authored by |  | Software Management Department Staff |  |  | Ki Hwan, Lee |  |  | 2022.03.21 |
| Reviewed by |  | C.T.O |  |  | Ki Hang, Kim |  |  | 2022.03.21 |
| Approved by |  | C.E.O |  |  | Yong Woo, Ro |  |  | 2022.03.21 |
| Document Preparation, Review and Approval for Technical construction file_Software Vaildation Plan should be performed by the Organization that is approved by TENTECH INC. |  |  |  |  |  |  |  |  |

목차

0. 제 / 개정이력	3

1. 목적	4

2. 적용 범위	4

3. 용어의 정의	4

4. 책임 및 권한	5

5. 제품 사양의 설명	6

6. 업무절차	8

7. 관련자료	18

8. 관련기록	18

0. 제 / 개정이력

| 개정번호 | 개정일 | 개정 사유 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2022-03-21 | 의료기기 사이버 보안 허가심사 가이드라인 및 의료기기 위험관리 가이드라인에 따른 사이버 보안 적용 보고서 제정 |  |

1. 목적

본 절차서는 당사에서 제조, 판매하는 장비의 사이버 보안과 관련된 위해 요인을 식별하고 위험관리 수행하여 잠재적인 위험을 감소시키기 위하여 제정하였다.

2. 적용 범위

본 절차서는 당사에서 제조, 판매하는 장비의 소프트웨어에 적용한다.

3. 용어의 정의

- 가용성 (Availability)

개인의료정보가 승인된 사용자에게는 즉시 제공되어야 하며, 필요 시 필요한 곳에서 필요한 형태로 존재하도록 하는 기능

- 개인의료정보

환자의 신체적, 정신적 건강과 관련되어 당사자를 식별 가능한 그 개인에 대한 정보, 개인에 대한 의료 서비스 제공 내역 및 다음사항의 정보를 포함하여야 한다.

- 의료서비스를 위한 환자 등록 정보

- 환자 의료에 대한 적격성이나 비용 지불에 대한 정보

- 의료 서비스 목적으로 환자를 식별할 수 있도록 지정한 숫자, 심벌, 기타 사항

- 환자에게 의료 서비스를 제공하기 위하여 수집된 개인의 정보

- 신체부위나 신체 적출물의 검사나 시험으로 얻어진 정보

- 환자에게 의료 서비스를 제공하는 사람(의료인 등)에 대한 정보

- 기밀성 (Confidentiality)

개인의료정보가 허가되지 않은 사람에게 공개되거나, 허가되지 않은 용도로 사용되지 않게 하는 기능

- 대응(Respond)

탐지된 의료기기 사이버 보안 사고에 대하여 조치를 취하기 위해 필요한 활동

- 독립형 소프트웨어

소프트웨어 그 자체로서 의료기기의 사용목적에 부합하는 기능을 가지며, 범용 컴퓨터와 동등 환경에서 운영되는 의료기기 소프트웨어

- 무결성 (Integrity)

개인의료정보가 허가되지 않은 방법으로 변환되거나 파괴되지 않도록 하는 기능

- 보호 (Protect)

의료기기 사이버 보안을 보장하기 위해 필요한 보호 수단을 개발하는 활동

- 복구 (Recover)

의료기기 사이버 보안 사고로 손상된 의료기기의 기능을 복구하기 위한 활동

- 사이버 보안 (Cybersecurity)

사이버 공간서의 정보의 기밀성, 가용성, 무결성을 보존하는 것

- 식별 (Identify)

의료기기 사이버 보안 위험을 관리하여 제조자가 사이버 보안 위험을 확인하고 평가하는 활동

- 암호화 (Encryption)

정보보안을 유지하기 위하여 그 정보를 특정한 규칙에 따라 변형하여 저장함으로써 해독 방법을 모르면 그 정보의 내용을 알아볼 수 없도록 하는 기술

- 의료기기 사이버보안

유, 무선 통신을 통해 의료기기에 저장되거나 송수신되는 개인의료정보 또는 기기를 제어하기 위한 프로그램을 무단사용, 사용거부, 오용, 변경, 승인되지 않은 접근을 방지하도록 하는 대책

- 탐지 (Detect)

의료기기 사이버 보안 사고 발생을 탐지할 수 있는 적절한 활동

4. 책임 및 권한

4.1 개발부서장

- 설계 및 개발 업무의 전반적 관리

4.2 소프트웨어 관리자

- 의료기기 사이버 보안 위험 관리

5. 제품 사양의 설명

5.1 제품명

- 품목명: 범용전기수술기

- 품목분류번호: A35010.01

- 등급: 3등급

- 모델명: TMSY01

- 제품명: 10THERMA

- 소프트웨어명 : Tentherma_UI.exe

5.2 사용목적: 고주파 전류를 사용하여 조직의 응고에 사용하는 기구이다.

5.3 사용환경: 의료시설, 의료기관

5.4 소프트웨어 운영환경

- 내장형 소프트웨어, Window CE 이상

5.5. 통신목적

- USB Port : USB 1.1 호환 연결, GUI 업데이트 정보 수신

5.6 통신시나리오

- USB Port는 서비스 엔지니어가 연결하는 GUI 업데이트 정보를 수신

5.7 통신사양

- 사양: USB 1.1

- 전원: 5V / 700mA

- 하드웨어 구성: USB A Type 커넥터

PIN 정의

| Type | 형상 | PIN 정의 |
| --- | --- | --- |
| 소켓 |  | 1. Power : 5V 2. D- : Data Differential Pair - 3. D+ : Data Differential Pair + 4. GND : Power GND |
| 커넥터 |  |  |

5.8 보안특성

- Update는 디렉토리 파일 Update로만 가능

텐텍에서 제공하는 Update 프로그램이 아닌 경우 Update 불가능

6. 업무절차

6.1 위험분석 흐름도

<소프트웨어의 위험분석 흐름도 >

6.1.1 소프트웨어 위험관리자는 상단의 흐름도의 절차로 관리한다.

6.2 위험분석

6.2.1 위해요인의 식별

| No. | 위해요인 | 구체적 예시 | 사용자 또는 환자에게 발생 가능한 손상 | 관련 자료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT(M)-RC-01 | 비인가 접근 | 비인가자의 불법 소프트웨어 설치나 실행으로 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료 기회 박탈 |  |
| TT(M)-RC-02 | 정보 위변조 | 저장된 시술 횟수 데이터를 변조하여 과다 시술 | 잘못된 치료 수행 또는 치료 기회 박탈 |  |
| TT(M)-RC-03 | 플랫폼 또는 하드웨어 취약 | 임의의 제공자로부터 펌웨어나 소프트웨어 업데이트 | 잘못된 치료 수행 또는 치료 기회 박탈 |  |
| TT(M)-RC-04 |  | 업데이트 시 배포된 버전 식별 불가 | 잘못된 치료 수행 또는 치료 기회 박탈 |  |
| TT(M)-RC-05 |  | 물리적 통신포트 제공 | 잘못된 치료 수행 또는 치료 기회 박탈 |  |
| TT(M)-RC-06 |  | 위변조된 GUI 소프트웨어를 실행 | 잘못된 치료 수행 또는 치료 기회 박탈 |  |
| TT(M)-RC-07 | 비밀번호 유출 | 로그인 시 비밀번호 노출, 비밀번호 단일문자 사용으로 인한 유출 | 잘못된 치료 수행 또는 치료 기회 박탈 |  |
| TT(M)-RC-08 |  | 비밀번호가 하드코딩 되어 비밀번호 유출 | 잘못된 치료 수행 또는 치료 기회 박탈 |  |

6.2.2 각 위해 상황에서의 위험 산정

| No. | 위해요인 | 발생가능한 사례 | 위해상황 | 위해 | 발생 가능성 | 심각성 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT(M)-RC-01 | 비인가자의 불법 소프트웨어 설치나 실행으로 장비의 오작동 | 비인가자에 의한 불법 소프트웨어 설치 및 실행 | 시술시 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료기회 박탈 | 2 | 3 |
| TT(M)-RC-02 | 정보 위변조 | 저장된 시술 횟수 데이터를 변조하여 과다 시술 | 시술시 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료기회 박탈 | 2 | 2 |
| TT(M)-RC-03 | 플랫폼 또는 하드웨어 취약 | 임의의 제공자로부터 펌웨어나 소프트웨어 업데이트 | 시술시 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료기회 박탈 | 2 | 3 |
| TT(M)-RC-04 |  | 업데이트 시 배포된 버전 식별 불가 | 시술시 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료기회 박탈 | 2 | 3 |
| TT(M)-RC-05 |  | 물리적 통신포트 제공 | 시술시 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료기회 박탈 | 2 | 3 |
| TT(M)-RC-06 |  | 위변조된 GUI 소프트웨어를 실행 | 시술시 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료기회 박탈 | 2 | 3 |
| TT(M)-RC-07 | 비밀번호 유출 | 로그인 시 비밀번호 노출, 비밀번호 단일문자 사용으로 인한 유출 | 시술시 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료기회 박탈 | 2 | 3 |
| TT(M)-RC-08 |  | 비밀번호가 하드코딩 되어 비밀번호 유출 | 시술시 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료기회 박탈 | 2 | 3 |

6.4 위험평가

6.4.1 심각성 평가기준

| 단계 | 용어 | 정의 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 치명적 | 심각한 상해, 사망 |
| 4 | 높음 | 신체기능의 영구적 장애 또는 신체 구조의 영구적 손상 |
| 3 | 중간 | 일시적이고 경미한 상해, 의학적 중재 필요 |
| 2 | 낮음 | 일시적인 불편, 의학적 중재 없이 가역적 |
| 1 | 무시 | 경미하고 단시간 불편 |

6.4.2 발생가능성 평가 기준

| 단계 | 용어 | 정의 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 상습적 발생 | 1 회 / 하루 |
| 4 | 자주 발생 | 1 회 / 1주일 |
| 3 | 가끔 발생 | 1 회 / 1개월 |
| 2 | 이따금 발생 | 1 회 / 1분기 |
| 1 | 발생 가능성 거의 없음 | 1 회 / 1년 |

6.4.3 위험 허용 판정

| 심각성 발생 가능성 |  | 심각성 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 무시 (1) | 낮음 (2) | 중간 (3) | 높음 (4) | 치명적 (5) |
| 발생 가능성 | 상습적 (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | 자주 (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | 가끔 (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | 이따금 (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | 거의 없음 (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

※ 영역 구분

- Red zone 수용가능한 영역 (O로 표기) : 발생가능성 x 심각성 ≤ 5

- Green zone 수용불가능한 영역 (X로 표기) : 발생가능성 x 심각성 ≥ 6

6.4.4 위험평가

| No. | 위험분석 |  |  |  |  |  | 위험평가 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 위해요인 | 발생가능한 사례 | 위해상황 | 위해 | 발 생 가 능 성 | 심 각 성 | 위 험 | 결 과 |
| TT(M)-RC-01 | 비인가자의 불법 소프트웨어 설치나 실행으로 장비의 오작동 | 비인가자에 의한 불법 소프트웨어 설치 및 실행 | 시술 시 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료기회 박탈 | 2 | 3 | 6 | X |
| TT(M)-RC-02 | 정보 위변조 | 저장된 시술 횟수 데이터를 변조하여 시술 | 시술 시 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료기회 박탈 | 2 | 2 | 4 | O |
| TT(M)-RC-03 | 플랫폼 또는 하드웨어 취약 | 임의의 제공자로부터 펌웨어나 소프트웨어 업데이트 | 시술 시 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료기회 박탈 | 2 | 3 | 6 | X |
| TT(M)-RC-04 |  | 업데이트 시 배포된 버전 식별 불가 | 시술 시 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료기회 박탈 | 2 | 3 | 6 | X |
| TT(M)-RC-05 |  | 물리적 통신포트 제공 | 시술 시 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료기회 박탈 | 2 | 3 | 6 | X |
| TT(M)-RC-06 |  | 위변조된 GUI 소프트웨어를 실행 | 시술 시 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료기회 박탈 | 2 | 3 | 6 | X |
| TT(M)-RC-07 | 비밀번호 유출 | 로그인 시 비밀번호 노출, 비밀번호 단일문자 사용으로 인한 유출 | 시술시 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료기회 박탈 | 2 | 3 | 6 | X |
| TT(M)-RC-08 |  | 비밀번호가 하드코딩 되어 비밀번호 유출 | 시술시 장비 오작동 | 잘못된 치료 수행 또는 치료기회 박탈 | 2 | 3 | 6 | X |

6.5 위험통제

6.5.1 위험통제조치

| No. | 위험통제 조치 | 위험통제 조치 실행 | 잔여위험평가 |  |  | 결 과 | 위 험 / 이 득 분 석 | 추 가 발 생 위 험 | 통 제 완 료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 발 생 가 능 성 | 심 각 성 | 위 험 |  |  |  |  |
| TT(M)-RC-01 | 비인가자에 대한 접근통제 구현 | 검증을 통하여 접근통제 구현을 확인 | 1 | 4 | 4 | O | N | N | Y |
| TT(M)-RC-03 | 펌웨어 보안키 및 체크섬 무결성 검증 방법과 디렉토리 파일에 의한 업데이트 구현 | 검증을 통하여 체크섬 및 내부 보안키 확인으로 업데이트 가능 여부 확인과 업데이트 진행 확인 | 1 | 3 | 3 | O | N | N | Y |
| TT(M)-RC-04 | 펌웨어 보안키 및 체크섬 무결성 검증 방법과 시스템 정보 확인상에 펌웨어 버전 확인 구현. | 검증을 통하여 체크섬 및 내부 보안키 확인으로 업데이트 가능 여부 확인과 배포된 업데이트 버전을 확인할 수 있는지 확인 | 1 | 3 | 3 | O | N | N | Y |
| TT(M)-RC-05 | 인증 USB만 업데이트 접근 및 SD 카드 장비로그 암호화 저장 구현 | 검증을 통하여 인증된 USB만 업데이트 접근이 가능하며 SD 카드 장비로그가 암호화되는지 확인 | 1 | 3 | 3 | O | N | N | Y |
| TT(M)-RC-06 | 제품 실행 시 통신 값이 일치하지 않을 경우 기기 시술 불가 | 검증을 통하여 기기 실행 시 무결성 검증 절차를 이행하는지 확인 및 일치하지 않을 경우 실행되는지 않는지 확인 | 1 | 3 | 3 | O | N | N | Y |
| TT(M)-RC-07 | 비밀번호 작성 규칙 준수 및 노출 금지 구현 | 검증을 통하여 유효하지 않은 비밀번호는 접근되지 않는지 확인한다. 비밀번호는 영문, 숫자, 특수문자를 포함한 11가지로 구성되며 입력시 *로 노출되어야 한다. | 1 | 3 | 3 | O | N | N | Y |
| TT(M)-RC-08 | 비밀번호 하드코드 금지 구현 | 검증을 통하여 하드코드가 금지되어 있고 비밀번호가 암호화 되어 있는지 확인한다. | 1 | 3 | 3 | O | N | N | Y |

6.5.2 위험통제조치의 설명

| No. | 위험통제 조치 | 위험통제 조치 설명 |
| --- | --- | --- |
| TT(M)-RC-01 | 비인가자에 대한 접근통제 구현 | 업데이트는 본사 서비스 담당자에 의해서만 직접 수행되며, 업데이트 방법은 사용자에게 공개되지 않는다. (업데이트 접근 방법 인지 필요, 비밀번호 입력필요) |
| TT(M)-RC-03 | 펌웨어 보안키 및 체크섬 무결성 검증 방법과 디렉토리 파일에 의한 업데이트 구현 | 펌웨어 보안키 및 체크섬 무결성 검증 방법을 통하여 업데이트 진행됨. 업데이트 프로그램과 운영체제 내부의 설치폴더 내부의 디렉토리가 1:1 매칭되어 설치되도록 하며, 설치는 서비스 담당자에 의해 수동으로 진행됨. |
| TT(M)-RC-04 | 펌웨어 보안키 및 체크섬 무결성 검증 방법과 시스템 정보 확인상에 펌웨어 버전 확인 구현. | 펌웨어 보안키 및 체크섬 무결성 검증 방법을 통하여 업데이트 진행됨. 하드웨어 펌웨어와 GUI 펌웨어 배포 시 펌웨어 버전 매칭하여 배포. 업데이트 후 기기 시스템 정보에서 펌웨어 버전 확인. |
| TT(M)-RC-05 | 인증USB만 업데이트 접근 및 SD카드 장비로그 암호화 저장 구현 | 본사에서 제공한 인증 USB만 업데이트 접근 가능 (비밀번호 입력 필요) SD카드 장비로그 암호화 저장 |
| TT(M)-RC-06 | 통신 값이 일치하지 않을 경우 기기 시술 불가 하도록 구현 | 기기 실행 시 펌웨어 통신값이 일치하지 않을 경우 기기 오동작. |
| TT(M)-RC-07 | 비밀번호 작성 규칙 준수 및 노출 금지 구현 | 유효한 비밀번호는 영문, 숫자, 특수문자 11자리 숫자로 확인. 유효하지 않은 비밀번호는 업데이트 접근 안됨. 비밀번호 입력 시 노출 금지 |
| TT(M)-RC-08 | 비밀번호 하드코드 금지 구현 | 비밀번호 암호화 및 하드코드 금지 확인. |

6.5.3 위험통제조치의 검증

1. TT(M)-RC-01

| No. | TT(M)-RC-01 | 비인가자의 불법 소프트웨어 설치나 실행으로 장비 오작동 | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 위험통제 조치 | 비인가자에 대한 접근통제 구현 |  |  |
| 순서 | 유효성 확인 방법 |  | 판정기준 |
| 1 | 비 인증 USB 와 인증 USB로 각각 업데이트 진행을 확인 한다. 결과 확인 비 인증 USB 업데이트 메뉴 접근 안될 것. 인증 USB는 비밀번호 통제로 접근 허가 될 것. |  | Pass / Fail |
| 순서 | 유효성 확인 결과 |  | 합/부 판정 |
| 1 | 비 인증 USB는 비밀번호 입력 창 접근 불가. 인증 USB는 비밀번호 통제로 업데이트 메뉴 접근 가능. |  | Pass |

2. TT(M)-RC-03

| No. | TT(M)-RC-03 | 임의의 제공자로부터 펌웨어나 소프트웨어 업데이트 | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 위험통제 조치 | 펌웨어 보안키 및 체크섬 무결성 검증 방법과 디렉토리 파일에 의한 업데이트 구현 |  |  |
| 순서 | 유효성 확인 방법 |  | 판정기준 |
| 1 | 1. 내부 보안키 및 체크섬 무결성 검증방법을 통하여 업데이트 가능 여부 확인. 2. 비정상 디렉토리로 구성된 인증USB로 업데이트 진행을 확인한다. 결과 확인 1. 내부 보안키 및 체크섬 무결성 검증방법을 통하여 맞지 않는 펌웨어는 업데이트 불가 확인 2. 인증 USB는 수동으로 비밀번호 통제로 접근 허가 될 것. 비정상 디렉토리로 구성된 인증USB는 업데이트 진행 안될 것. |  | Pass / Fail |
| 순서 | 유효성 확인 결과 |  | 합/부 판정 |
| 1 | 1. 내부 보안 키 및 체크섬 무결성 검증 방법을 통하여 맞지 않는 펌웨어는 업데이트 안됨을 확인함. 2. 인증 USB는 수동으로 비밀번호 통제로 업데이트 접근 가능. 비정상 디렉토리로 구성된 인증USB 업데이트 진행 안됨.(업데이트 수행 안됨) |  | Pass |

3. TT(M)-RC-04

| No. | TT(M)-RC-04 | 업데이트 시 배포된 버전 식별 불가 | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 위험통제 조치 | 펌웨어 보안키 및 체크섬 무결성 검증 방법과 시스템 정보 확인상에 펌웨어 버전 확인 구현 |  |  |
| 순서 | 유효성 확인 방법 |  | 판정기준 |
| 1 | 1. 내부 보안키 및 체크섬 무결성 검증 방법을 통하여 업데이트 가능 여부 확인. 2. 인증 USB의 업데이트 파일 펌웨어 버전(사전 내부 배포 정보)을 확인하여 기기 업데이트 실행 후 시스템 정보 확인 상에 펌웨어 버전을 비교 확인 한다. 결과 확인 1. 내부 보안키 및 체크섬 무결성 검증방법을 통하여 맞지 않는 펌웨어는 업데이트 불가 확인 2. 사전 배포 확인 된 펌웨어 버전과 기기 시스템 정보 확인 상에 펌웨어 버전 동일 할 것. |  | Pass / Fail |
| 순서 | 유효성 확인 결과 |  | 합/부 판정 |
| 1 | 1. 내부 보안 키 및 체크섬 무결성 검증방법을 통하여 맞지 않는 펌웨어는 업데이트 안됨을 확인함. 2. 업데이트 진행 후 펌웨어 버전 동일 확인. |  | Pass |

4. TT(M)-RC-05

| No. | TT(M)-RC-05 | 물리적 통신포트 제공 | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 위험통제 조치 | 인증USB만 업데이트 접근 및 SD카드 장비 로그 암호화 저장 구현 |  |  |
| 순서 | 유효성 확인 방법 |  | 판정기준 |
| 1 | 비 인증 USB 와 인증 USB로 각각 업데이트 진행을 확인 한다. SD카드에 저장된 장비 로그파일을 컴퓨터로 확인한다. 결과 확인 비 인증 USB 업데이트 메뉴 접근 안될 것. 인증 USB는 비밀번호 통제로 접근 허가 될 것. SD카드의 장비 로그파일 암호화로 일반적인 확인 안될 것. |  | Pass / Fail |
| 순서 | 유효성 확인 결과 |  | 합/부 판정 |
| 1 | 비 인증 USB는 비밀번호 입력 창 접근 불가. 인증 USB는 비밀번호 통제로 업데이트 메뉴 접근 가능. SD카드의 장비 로그파일 암호화로 파일 내용 확인 불가. |  | Pass |

5. TT(M)-RC-06

| No. | TT(M)-RC-06 | 위변조된 GUI 소프트웨어 실행 | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 위험통제 조치 | 통신 값이 일치하지 않을 경우 기기 시술 불가 하도록 구현 |  |  |
| 순서 | 유효성 확인 방법 |  | 판정기준 |
| 1 | 임의 실행 파일로 기기를 실행하여 확인한다. 결과 확인 미 인증 임의실행 파일로 기기 실행 및 시술 불가 확인 할 것. |  | Pass / Fail |
| 순서 | 유효성 확인 결과 |  | 합/부 판정 |
| 1 | 미 인증 임의실행 파일로 기기 실행 시 부팅 실행 과정에서 통신 값 확인을 통한 실행 파일 에러로 기기 실행 불가 확인. |  | Pass |

6. TT(M)-RC-07

| No. | TT(M)-RC-07 | 비밀번호 작성규칙 및 노출금지 | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 위험통제 조치 | 비밀번호 작성 규칙 준수 및 노출 금지 구현 |  |  |
| 순서 | 유효성 확인 방법 |  | 판정기준 |
| 1 | 유효한 비밀번호는 영문, 숫자, 특수문자 조합 11자리로 진입 확인 유효하지 않은 비밀번호 입력 시 진입 안됨 확인 접근 비밀번호 입력 시 *모양 표기여부 확인. 결과 확인 유효한 접근 비밀번호 영문, 숫자, 특수문자 11자리 조합 입력 확인. 유효하지 않은 비밀번호 입력 시 진입 안됨 확인. 비밀번호 입력 시 *모양으로 표기 될 것 |  | Pass / Fail |
| 순서 | 유효성 확인 결과 |  | 합/부 판정 |
| 1 | 유효한 지정된 접근 비밀번호 영문, 숫자, 특수문자 11자리 조합 입력 확인. 유효하지 않은 비밀번호 입력 시 진입 안됨 확인함. 비밀번호 입력 시 노출 없이 *모양 표기 확인. |  | Pass |

7. TT(M)-RC-08

| No. | TT(M)-RC-08 | 비밀번호 하드코드 금지 | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 위험통제 조치 | 비밀번호 하드코드 금지 구현 |  |  |
| 순서 | 유효성 확인 방법 |  | 판정기준 |
| 1 | 비밀번호 암호화 및 하드코드 금지 확인 |  | Pass / Fail |
| 순서 | 유효성 확인 결과 |  | 합/부 판정 |
| 1 | 비밀번호는 하드코드가 금지 되있음을 확인함. 비밀번호가 암호화된 파일이 별도로 있으며, 코드상에 파일을 읽어오는 것을 확인함. 파일 안의 비밀번호는 암호화 되어있음을 확인함. |  | Pass |

6.5.4 전체 잔여위험 허용가능성 평가

| No. | 잔여 위험평가 |  |  | 결과 | 위험 / 이득 분석 | 추가 발생 위험 | 통제 완료 | 전체 잔여위험 허용가능성 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 발생 가능성 | 심각성 | 위험 |  |  |  |  | 허용가능 / 허용불가 |
| TT(M)-RC-01 | 1 | 4 | 4 | 수락 | N | N | Y | 허용가능 |
| TT(M)-RC-03 | 1 | 3 | 3 | 수락 | N | N | Y | 허용가능 |
| TT(M)-RC-04 | 1 | 3 | 3 | 수락 | N | N | Y | 허용가능 |
| TT(M)-RC-05 | 1 | 3 | 3 | 수락 | N | N | Y | 허용가능 |
| TT(M)-RC-06 | 1 | 3 | 3 | 수락 | N | N | Y | 허용가능 |
| TT(M)-RC-07 | 1 | 3 | 3 | 수락 | N | N | Y | 허용가능 |
| TT(M)-RC-08 | 1 | 3 | 3 | 수락 | N | N | Y | 허용가능 |

6.6 위험관리보고서

6.6.1 위험관리보고서는 [의료기기 위험관리 가이드라인]에 따르며, 사이버 보안 측면에서 추가적으로 고려가 필요한 사항이 없으므로 생략한다.

7. 관련자료

- 위험관리보고서

- 의료기기 소프트웨어 FMEA 보고서

8. 관련기록

| 양 식 명 | 양식 번호 | 보관기간 | 보관부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| Software 버전관리대장 | TCF-TT-02-14-05 | 영구보관 | 연구소 |
| 의료기기 소프트웨어FMEA | TCF-TT-02-14-06 | 영구보관 | 연구소 |
| 사이버 보안 체크리스트 | TCF-TT-02-14-07 | 영구보관 | 연구소 |

|  |  | 소프트웨어관리대장 |  |  |  | 담당 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기입 내용 |  | 담당자 | 이기환 | 관리부서 | 연구소 | 모델 | File name |  |
| NO | 버전 | 구분 | Revisions History |  |  | 변경일 | 배포처 | 파일명 |
| 1 | 1.0.0.0 | A | 최초버전 등록 |  |  | YYYY.MM.DD | 생산/품질팀 | File name |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standards and procedures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기 준 | 소프트웨어의 새버전 또는 기존 버전을 변경하려면 소프트웨어 기능 관리 활동이 필요하며 소프트웨어가 변경 될 때 절차를 수립하고 따라야 한다. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Software Version Management |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A . B . C, D |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A : Major Change (전체변경) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B : Minor Change (부분변경) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C, D : Internal Usage & Bug correct (패치 및 버그 정정 변경) |  |  |  |  |  |  |  |

FMEA 보고서

| No. | 위험분석 |  |  |  |  |  | 위험평가 |  | 위험통제 조치 | 위험통제 조치 실행 | 잔여위험평가 |  |  | 결 과 | 위 험 / 이 득 분 석 | 추 가 발 생 위 험 | 통 제 완 료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 위해요인 | 발생 가능한 사례 | 위해상황 | 위해 | 발 생 가 능 성 | 심 각 성 | 위 험 | 결 과 |  |  | 발 생 가 능 성 | 심 각 성 | 위 험 |  |  |  |  |

[사이버 보안 요구사항 체크리스트]

| 담당 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| <의료기기 사이버보안 특성 기재> 1) 사용되는 통신 기술: 2) 사용 환경: 3) 공용 네트워크망 사용여부: |  |
| --- | --- |

| 사이버 보안 요구사항 |  | 해당기기 적용여부 | 적합성 입증 방법 | 해당 첨부자료 또는 문서번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보안 통신 | 제조자는 의료기기가 다른 기기나 네트워크와 어떻게 접속(유ㆍ무선 통신 등) 하여야할지를 고려하여야 한다. ※ 예: Wi-Fi, 이더넷, 블루투스, USB 등 |  |  |  |
|  | 제조자는 내·외부의 모든 입력에 대한 유효성을 확인하는 설계 특성을 고려하여야 하며, 보안이 취약한 통신(예. 가정용 네트워크 혹은 기존 기기)만을 지원하는 기기 및 환경에서 이루어지는 통신도 고려한다 |  |  |  |
|  | 제조자는 비인가 접근/변경/반복을 방지하기 위한 의료기기의 보안이 보장된(secured) 데이터 송·수신 방법을 고려하여야 한다. ※ 예: 기기/시스템 간 통신 시 상호인증방법, 암호화 필요 여부, 과거에 전송된 명령어 및 데이터의 비인가 반복에 대한 방지, 사전에 정의된 통신 종료 시점의 적절성 여부 등 |  |  |  |
| 데이터 보호 | 제조자는 안전(safety)과 관련된 데이터가 저장되거나 기기와 송·수신될 때 암호화와 같은 일정 수준의 보호가 요구되는지 고려하여야 한다. ※ 예: 비밀번호(passwords)는 암호화 된 안전(secure)이 확보된 해쉬(hash)로 저장되어야 함 |  |  |  |
|  | 제조자는 기밀성에 대한 위험 통제 수단이요구될 때, 통신 프로토콜의 컨트롤(control)/시퀀싱(sequencing) 필드의 메시지를 보호하거나 암호화의 키 관련 자료가 손상되는 것을 방지하도록 고려하여야 한다. |  |  |  |
| 기기 무결성 | 제조자는 데이터 부인방지(non-repudiation)를보장하기 위한 설계 특성이 필요한지를 결정하기 위해 시스템 레벨에서의 아키텍쳐를 평가하여야 한다. ※ 예: 감사 로그 기록 기능 제공 |  |  |  |
|  | 제조자는 기기 소프트웨어의 비인가된 변경과 같은 기기의 무결성에 대한 위험을 고려해야한다. |  |  |  |
|  | 제조자는 바이러스, 스파이웨어, 랜섬웨어 등 기기에서 실행될 수 있는 악성코드를 막기 위해 안티 멀 웨어 프로그램과 같은 통제조치를 고려하여야 한다. |  |  |  |
| 사용자 인증 | 제조자는 기기의 사용이 입증된 사용자이거나, 다른 역할의 사용자에게 사용권한을 부여를 허용하거나, 응급상황에서 접근을 허용하는 사용자 접근 통제에 대해 고려하여야한다. 추가적으로 동일한 자격증명은 기기와 고객들에게 공유되지 않아야한다. ※ 접근 통제의 예: 비밀번호, 하드웨어 키, 생체인증 등 |  |  |  |
| 소프트웨어 유지보수 | 제조자는 주기적인 업데이트의 구현과 배포를 위한 수행절차를 수립하고 통보하여야한다. |  |  |  |
|  | 제조자는 운영 체제(OS) 소프트웨어, 제3자소프트웨어, 오픈 소스 소프트웨어가 업데이트나 통제될 경우에 대해 고려하여야 한다. 또한 제조자는 외부의 통제에 의한 소프트웨어의 업데이트나 운영환경 만료에 대한 대응계획을 수립하여야 한다. ※ 예: 보안이 보장되지 않은(unsecure) 운영체제 버전에서 운영되는 의료기기 소프트웨어 |  |  |  |
|  | 제조자는 새로운 사이버보안 취약성에 대응할 의료기기 업데이트 방안을 고려하여야 한다. ※ 예: 업데이트 시 사용자 개입/ 자동 업데이트 여부, 기기의 안전(safety)과 성능에 영향을 보장할 수 있는 업데이트 유효성 검증 |  |  |  |
|  | 제조자는 업데이트의 수행하기 위해 어떤 연결이 필요한지와 코드 서명 및 기타 비슷한수단을 통한 연결이나 업데이트의 진본성을 고려하여야 한다. |  |  |  |
| 물리적 접근 | 제조자는 비인가된 개인이 의료기기에 접근하는 것을 방지하기 위한 통제수단을 고려하여야 한다. ※ 예: 물리적 잠금 혹은 포트(port) 접근의물리적 제한, 인증이 필요없는 물리적 케이블의 접근제한 등 |  |  |  |
| 신뢰성 및 가용성 | 제조자는 의료기기가 필수 성능을 유지하기위해 사이버보안 공격을 탐지, 저항, 대응 및복구하도록 허용하는 설계 특성을 고려하여야 한다. |  |  |  |