Software risk management

Product: FasterDx

Model: FASTER

Document No.: SRM-01

|  | PREPARE | REVIEW | APPROVE |
| --- | --- | --- | --- |
| Signature |  |  |  |
| Date | 2023.07.28 | 2023.08.04 | 2023.08.11 |

Revision History

| 제/개정 번호 | 제/개정 일자 | 주요 제/개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2023.07.28 | 최초 개정 |

Contents

1. 적용 범위 및 목적 (Scope and Purpose)	4

1.1 적용범위 (Purpose)	4

1.2 적용범위 (Scope)	4

1.3 소프트웨어 식별 (Software Identification)	4

1.4 관련 규격 (Reference)	4

2. 위험 관리 계획 (Risk Management Plan)	5

3. 위험 분석 (Hazard Analysis)	6

4. 사용목적 및 의료기기의 안전성과 관련한 특성 식별	7

4.1 사용 목적 (Intended use)	8

4.2 의료기기 안전성과 관련한 특성 식별 (Identification of characteristics related to the safety of the medical device)	8

5. 위험 산정 Estimation of The Risk for Each Hazardous Situation	14

6. 위험통제 전 위험 평가	14

7. 위험 통제 Risk Control	14

8. 위험 통제 후 Residual Risk Evaluation	15

9. 위험/이득 분석 Risk/Benefic Analysis	15

10. 위험통제 조치로부터 발생하는 위험 (Risk arising from risk control measures)	15

11. 위험통제의 완료 (Completeness of risk control)	15

12. 전체 잔여위험 허용가능성 평가 (Overall residual risk evaluation)	16

Appendix A – Software risk management (FMEA)	17

# 1. 적용 범위 및 목적 (Scope and Purpose)

## 1.1 적용범위 (Purpose)

본 문서는 소프트웨어 위험관리에 대한 설명을 제공한다.

## 1.2 적용범위 (Scope)

SDS 문서는 MCU의 소프트웨어 위험에만 적용된다. 하드웨어에 대한 위험은 포함되어 있지 않는다.

## 1.3 소프트웨어 식별 (Software Identification)

| 품목군 | 생체현상 측정기기 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 품목명 | 의료영상저장전송분석장치 |  |  |
| 모델명 | FASTER |  |  |
| 소프트웨어 명칭 | FasterDx | 소프트웨어 버전 | 1.00.00 |
| 소프트웨어 안전등급 | Class B |  |  |

## 1.4 관련 규격 (Reference)

| Reference | Title of standard |
| --- | --- |
| 1) ISO 14971 [2007] | Medical devices –Application of risk management to medical devices. |
| 2) IEC 60601-1 [2005]+AM1[2012] | Medical electrical equipment – General requirements for basic safety and essential performance |
| 3) IEC 60601-1-2 [2014] | Medical electrical equipment. General requirements for basic safety and essential performance. Collateral Standard. Electromagnetic disturbances. Requirements and tests. |
| 4) ISO 7010:2011 | Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs |
| 5) IEC 60601-1-6 [2010]+AMD1[2013] | Medical Electrical Equipment - Part 1-6: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance - Collateral Standard: Usability |
| 6) IEC 62366 Ed. 1.0 [2007] +AMD1[2014] | Medical devices - Application of usability engineering to medical devices |
| 7) 의료기기 법, 의료기기법 시행규칙 | 의료기기법 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정 |
| 8) 의료기기제조 및 품질관리기준 | 제조 또는 수입함에 있어 준수하여야 하는 세부사항과 품질관리심사기관 및 품질책임자 교육실시기관에 대한 지정절차 및 관리방법 등에 관하여 필요한 사항을 정함 |

# 2. 위험 관리 계획 (Risk Management Plan)

- 소프트웨어 안전성 등급은 소프트웨어요구사항(SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION)에 문서화

-  낮은 수준의 분류 사용에 대한 이론적 근거 및 문서화한 각 위험관리 방법 구현 검증과 검증 결과를 소프트웨어디자인사양 (PEMS SOFTWARE DESIGN SPECIFICATION)에 문서화

- 문서화한 각 위험관리 방법의 구현은 검증되어야 하며, 검증 결과를 소프트웨어Verification, Validation and Test Report (PEMS SOFTWARE TEST REPORT)에 문서화

1) RISK MANAGEMENT는 PEMS를 포함하며, 따라서 IEC 60601-1 14절이 요구사항으로 적용되어야 하며, 필수성능을 가지고 있지 않거나, PESS의 고장이 허용할 수 없는 위험을 발생시키지 않음을 ISO14971의 위험관리로 입증할 수 있을 경우에만 IEC 60601-1 14절 적용을 제외할 수 있다. 따라서 본 장비는 필수성능(IEC 60601-2-22)을 구현하여야 하며 고장이 허용할 수 없는 위험을 발생시키지 않음을 ISO 14971 활동을 통해 입증하기 어렵기 때문에 14절을 적용한다.

2) ISO 14971의 위험관리 활동은 제품의 기획에서 개발, 생산, 판매/판매 후 사용자에 의한 사용에 이르기까지 제품 수명주기 전체에 대한 위험관리 활동이다. 60601-1:2012의 14절은 PEMS에 대한 요구사항이며, 이 요구사항을 효과적으로 만족시키기 위해 IEC62304:2006를 본 제품의 소프트웨어 개발 프로세스로 적용하였다. IEC62304:2006를 적용하여 개발 절차의 누락에서 발생할 수 있는 위해 요인을 관리하였다.

3) 본 제품의 주요기능 요구사항(Software Requirement Specification, SRS)에 따라 아키텍처 디자인을 수행하고, safety classification 정의하고, 발생할 수 있는 위험을 식별한다. 정의된 classification에 따라 IEC62304에 의한 개발프로세스를 적용한다.

4) Risk control 방법은 아래의 방법 중 하나 이상으로 수행하며, 식별된 위험에 대해서 위험통제방법을 아키텍처 디자인과 Software Design Specification(SDS)에 반영한다.

(a) 무결성부품

(b) 고장-안전 기능

(c) 중복성

(d) 다양성

(e) 기능성의 분할

(f) 방어설계, 사용 가능한 출력파워를 제한함으로써 또는 조작기의 이동을 한정하는 수단을 도입함으로써, 잠재적으로 위해한 영향을 제한

5) Risk Acceptance criteria: 최초로 식별된 위험과 위험통제 이후의 잔존위험에 대한 위험수락 기준은 아래의 Acceptability of risk을 따른다.

# 3. 위험 분석 (Hazard Analysis)

각 위해요인에 대한 위험평가 방법: 발생가능성(Probability)과 발생 시 심각성(Severity)을 고려하여 분석한다.

| 등급 | 위험 심각도 | 심각성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 사망에 임박함 | 환자의 사망 | 사망 |
| 4 | 위독한 | 영구적 장애 혹은 생명을 위협하는 부상초래 | 환자 조직손상, 출혈 |
| 3 | 심각 | 전문적인 의학적 치료가 필요한 장애 혹은 부상초래 | 감염, 감전, 화상 |
| 2 | 심각하지 않은 | 전문적 의학적 치료가 필요하지 않는 일시적 장애 혹은 부상 초래 | 치료 지연 |
| 1 | 무시해도 좋은 | 불편함 혹은 일시적인 불만족 | 사용 중 불편함 (제품손상, 제품품질저하) |
| * Reference of definition; ISO 14971:2007 annex D.3.4.2 |  |  |  |

| 등급 |  | 발생가능성 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 자주발생 | ≥ 10-3 |
| 4 | 있음직함 | < 10-3 and ≥ 10-4 |
| 3 | 가끔 발생 | < 10-4 and ≥ 10-5 |
| 2 | 별로 발생하지 않음 | < 10-5 and ≥ 10-6 |
| 1 | 발생 가능성없음 | < 10-6 |
| * Reference of definition; ISO 14971:2007 annex D.3.4.2 |  |  |

1) 2개의 위험 영역

발생가능성(Probability)과 심각성(Severity)이 조합되는 “메트릭스 방식”을 사용한다. 산정된 모든 위험은 3개의 위험영역으로 나누어 고려한다. 각 위험영역은 ISO 14971:2007를 기준으로 위험 수준에 따라 다르게 위험통제 한다.

2) 위험을 계산하는 방법

위험 수준(LEVEL) = 발생가능성 X 심각성

3) 위험 매트릭스

| 자주발생 (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 있음직함(4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 가끔 발생(3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 별로 발생하지 않음(2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 발생가능성 없음(1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 발생 가능성 심각성 | (1) 무시해도 좋은 | (2) 심각하지 않은 | (3) 심각 | (4) 위독한 | (5) 사망에 임박한 |

# 4. 사용목적 및 의료기기의 안전성과 관련한 특성 식별

(Intended use and identification of characteristics related to the safety)

## 4.1 사용 목적 (Intended use)

본 제품은 심혈관 내 삽입된 카테터 기반의 OCT(optical coherence tomography, 광간섭단층촬영) 영상화 기술을 활용하여 심혈관 질환의 중증 정도를 내과적으로 평가할 수 있다. 심혈관 내 삽입된 카테터에서 1300 nm 파장 대역의 근적외선 빔이 혈관 내벽에 입사 되고 반사광을 검출하여 디지털 신호로 변환 후 실시간 영상 재생, 저장, 디스플레이 등의 일렬의 영상화 과정을 처리할 수 있다. 또한, 심혈관 질환의 기능적 검사 방법인 혈관 내 혈압 정보인 FFR(fractional flow reserve, 분획혈류예비력) 검사를 획득된 심혈관 OCT 영상 분석 인자를 활용한 기계 학습(machine learning)을 통해 예측할 수 있다.

## 4.2 의료기기 안전성과 관련한 특성 식별 (Identification of characteristics related to the safety of the medical device)

1) 의료기기 안전성과 관련한 특성 식별

(Identification of characteristics related to the safety of the medical device)

| ISO 14971 Annex.C Lists | A / N | 제품과 연관성 |
| --- | --- | --- |
| 의도된 용도는 무엇이고 의료기기는 어떤 방식으로 사용될 것인가? | A | 심혈관 질병부의 내부 구조를 빛을 이용하여 측정하는 장치 |
| 체내 이식용 의료기기인가? | N | 기기 자체는 해당없음 |
| 환자 또는 다른 사람들과 접촉하도록 되어 있는 의료기기인가? | A | 카테터 |
| 어떤 재료 또는 부품이 의료기기를 위하여 또는 의료기기와 함께, 또는 의료기기에 함께 사용 되었는가? | A | 카테터 |
| 에너지가 환자에게 공급되거나 환자로부터 추출되는가? | A | 광 에너지 |
| 물질이 환자에게 공급되거나 환자로부터 추출되는가? | N | 해당없음 |
| 생물학적 물질이 재사용, 수혈 또는 이식을 위해 가공처리 되는가? | N | 해당없음 |
| 의료기기가 멸균되어 공급되는가, 사용자가 멸균하도록 되어 있는가, 또는 다른 미생물 학적 통제가 적용되는가? | N | 해당없음 |
| 사용자가 정기적으로 의료기기 세척과 살균을 하도록 되어 있는가? | N | 해당없음 |
| 환자의 환경을 변화시키고자 하는 목적이 있는 의료기기인가? | N | 해당없음 |
| 측정 의료기기인가? | A | 심혈관 영상 진단기기 FFR을 machine learning으로 예측 |
| 해석용 의료기기인가? | A | 심혈관 영상 진단기기 FFR을 machine learning으로 예측 |
| 다른 의료기기, 약품 또는 다른 의학 기술과 연계하여 사용하는 의료기기인가? | A | 필요 시, Angio 영상 수신 |
| 불필요한 에너지나 물질의 출력이 있는가? | A | 소음, 진동, 전자파 |
| 환경적 영향에 민감한 의료기기인가? | N | 해당없음 |
| 환경에 영향을 미치는 의료기기인가? | N | 해당없음 |
| 의료기기와 관련된 필수 소비재 또는 액세서리가 있는가? | A | 카테터 |
| 유지보수 또는 검, 교정이 필요한 의료기기인가? | A | 검교정 필요 |
| 소프트웨어를 포함한 의료기기인가? | A | 소프트웨어로 OCT 영상 촬영 및 저장, 환경 설정 등을 조작할 수 있다. |
| 의료기기는 유효기간의 제한이 있는가? | N | 해당없음 |
| 지연 혹은 장기 사용 효과가 있는 의료기기인가? | N | 해당없음 |
| 어떤 기계적 힘의 지배를 받는 의료기기인가? | N | 해당없음 |
| 무엇이 의료기기의 수명을 결정하는가? | A | 노화: 광원, detector, 모터 (부품 교체) 광원 기준 기대수명: 1년 (품질보증서 기간) |
| 일회용 의료기기인가? | N | 본 제품은 재사용 기기이다. |
| 안전한 사용 중지 및 폐기할 때 필요한 것이 있는가? | N | 해당없음 |
| 설치와 사용에 특별한 훈련이나 기술이 필요한 의료기기인가? | A | 전문교육이 필요한 기기이다. |
| 안전한 사용을 위한 정보는 어떻게 제공하는가? | A | 제조사는 사용 매뉴얼을 제공하며, 필요시 사용자에게 사용 방법을 교육할 수 있다. |
| 새로운 제조공정이 수립 또는 도입될 필요가 있는가? | N | 해당없음 |
| 의료기기의 성공적 활용이 사용자 인터페이스와 같은 인적 요소에 크게 의존하는가? | N | 해당없음 |
| 사용자 인터페이스 설계의 특성이 사용오류의 원인이 되는가? | N | 해당없음 |
| 의료기기가 사용오류의 원인이 되는가? | A | 진단 오류 |
| 의료기기에 연결되는 부품 또는 액세서리가 있는가? | A | 카테터 |
| 의료기기는 통제 인터페이스를 가지고 있는가? | N | 해당없음 |
| 정보를 보여주는 의료기기인가? | A | 소프트웨어를 통해 촬영된 영상 및 환경 설정 등의 정보를 보여준다. |
| 메뉴에 의해 통제되는 의료기기인가? | A | 소프트웨어의 인터페이스로 연결된 기기를 통해 촬영 및 제어가 가능하도록 메뉴를 제공한다. |
| 간호가 필요한 사람이 사용하는 의료기기인가? | N | 해당없음 |
| 사용자 동작을 개시하기 위해 사용자 인터페이스가 사용될 수 있는가? | N | 해당없음 |
| 의료기기가 경보 시스템을 사용하는가? | N | 해당없음 |
| 의료기기가 고의적으로 오용될 수 있는 방법은? | N |  |
| 환자 진료에 매우 중요한 정보를 갖는 의료기기인가? | A | 환자의 심혈관 이미징 정보를 보여준다. |
| 이동하거나 휴대용 의료기기인가? | A | 이동 기기이다. |
| 의료기기의 사용이 필수 성과에 의존하는가? | N | 해당없음 |

2) Software hazards (IEC60601-1 14.6.1항 요구 사항)

| IEC 60601-1 14.6.1 Lists | A / N | 제품과 연관성 |
| --- | --- | --- |
| 바람직하지 않은 피드백 [물리적 및 데이터의] (예 : 요구되지 않은 / 범위 외 / 상반되는 입력 또는 전자파장해로부터 발생된 입력) | A | 본 시스템은 OCT 영상 촬영시 물리적인 조작에 의해 의도하지 않은 구간의 영상이 입력될 수 있다. |
| 입수 불가능한 데이터 | N | 해당없음 |
| 데이터의 무결성 결여 | N | 해당없음 |
| 잘못된 데이터 | N | 해당없음 |
| 데이터의 잘못된 타이밍 | N | 해당없음 |
| PESS 내 및 그들 사이의 의도하지 않은 상호작용 | N | 해당없음 |
| 제3자 소프트웨어의 알려지지 않은 측면 또는 품질 | N | 해당없음 |
| 데이터 비밀에 대한 영향을 포함한 데이터 보안의 부족, 특히 부당변경에 대한 취약성, 기타의 프로그램 및 바이러스에 의한 의도하지 않은 상호작용 | N | 해당없음 |
| PEMS가 기본안전 또는 필수성능을 성취하기 위해 필요한 특성을 제공하는 IT-네트워크의 고장. | N | 해당없음 |

3) Software hazards (IEC60601-1 H.7.2 항 요구 사항)

| IEC 60601-1 H.7.2 Lists | A / N | 제품과 연관성 |
| --- | --- | --- |
| 네트워크에의 외부 접근이 필요한가? | N | 해당없음 |
| 운영체제 호환성 | N | 해당없음 |
| 소프트웨어 업그레이드 | A | 소프트웨어 업그레이드는 필요시 제조사에 의해서 진행됨. |
| 인테페이스의 정확성 | N | 해당없음 |
| 네트워크 커넥터의 호환성 | N | 해당없음 |
| 네트워크 인터페이스 기판(호환성) | N | 해당없음 |
| 네트워크 프로토콜(DICOM, HL7 등) 에러 | N | 해당없음 |
| 패킷 어드레스/타이밍의 구조는 불일치 | N | 해당없음 |
| 정상적인 네트워크 부하 /대역폭은 수용 여부 | N | 해당없음 |
| 피크 네트워크 부하는 수용 가능 한가? | N | 해당없음 |
| 데이터 매체의 수명 및 검색 | N | 해당없음 |
| 보안(바이러스, 웜, 무허가 소프트웨어 갱신/업그레이드)은 가능 여부 | N | 해당없음 |
| 최대 허용가능 응답시간 | N | 해당없음 |
| 네트워크의 허용가능 고장률은 허용 가능한 범위인가? | N | 해당없음 |
| 네트워크의 유효성(계획적 및 임시 보수)이 있는가? | N | 해당없음 |
| 정보 이동 중에 충실도의 손상을 발생시키는 인터페이스/포맷의 불일치가 있는 가? | N | 해당없음 |
| 이질적인 네트워크 위상이 있는 가? | N | 해당없음 |

4) Software hazards (IEC 14971 Annex.C항 요구 사항)

| ISO 14971 Annex.C Lists | A / N | 제품과 연관성 |
| --- | --- | --- |
| 네트워크에의 접속은 개개의 구성하는 PEMS의 의도한 사용과 불일치 하는가? | N | 해당없음 |
| 네트워크에 의해 이동된 데이터는 무엇에 사용되는가? 어느 업무와 관계가 있는가? IT-네트워크의 고장으로 인한 결과는 무엇인가? | N | 해당없음 |
| PEMS의 가동 특성은 무엇인가? 그 특성은 IT-네트워크에 의해 어느 정도 영향을 받는가? | N | 해당없음 |
| 네트워크의 위상, 구성, 파라미터(예를 들면, 개방형 또는 폐쇄형, 대역폭, 이동 프로토콜)는 완전히 특징지어져 있는가? 고장 특성/개념이 있는가? 있다면 무엇인가? | N | 해당없음 |
| 네트워크 노드의 계획된 수는 얼마인가? 그들의 예상되는 사용량은 어느 정도인가? 자원은 IT-네트워크 자체 및 이것에 접속된 장치의 양쪽 모두의 필요성을 충족시키는 데 충분한가? | N | 해당없음 |
| 시스템을 유효하게 가동시키기 위해 조작자에게 어떤 기술이 필요한가? | A | 조작자는 제조사가 제공한 매뉴얼의 절차대로 소프트웨어를 가동해야 한다. |
| 정기 서비스 업무에 의해 IT-네트워크의 특성은 변화하는가(예를 들면, 원격 접속, 갱신 또는 업그레이드 후에)? 책임 있는 조직은 개개의 구성 PEMS에의 수정이 재검토되어 승인되는 것을 보장하고 있는가? | N | 해당없음 |
| 데이터가 편리하고 예측 가능한 장소에 도착하는가? 무관계 데이터가 수반되어 조작자를 혼란시켜 원하는 데이터를 불명료하게 하는가? 도착 시, 충분히 그 출처를 나타내고 있는가? | N | 해당없음 |

# 5. 위험 산정 Estimation of The Risk for Each Hazardous Situation

3절에서 식별된 위해상황은 table에 표시했듯이SRS에 반영되었다. 추가로 PEMS 및 PESS의 Requirement가 확정된 후 각 Requirement별로 위해상황을 분석하였다. 그 결과는 Appendix A – Software risk management (FMEA)에 나열하였다.

# 6. 위험통제 전 위험 평가

각 Requirement별 분석된 위해상황에 대한 위험 평가를 실시하였고, 그 결과는 Appendix A – Software risk management (FMEA)에 나열되어 있다. 아래의 table은 그 결과를 요약한 것이다.

| 자주발생 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 있음직함(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 가끔 발생(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 별로 발생하지 않음(2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 발생가능성 없음(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 발생 가능성 심각성 | (1) 무시해도 좋은 | (2) 심각하지 않은 | (3) 심각 | (4) 위독한 | (5) 사망에 임박한 |

초기 각 위해요인의 산정 결과 존재하는 모든 위험에 대하여 위험감소 대책을 수행하고 잔여 위험을 평가한다.

# 7. 위험 통제 Risk Control

6 절에서 각 Requirement별로 식별된 위해상황에 대한 위험통제가 이루어졌고 그 결과는 Appendix A – Software risk management (FMEA)에 나열하였다.

# 8. 위험 통제 후 Residual Risk Evaluation

각 위험상황별로 위험통제 후 잔여 위험 평가를 실시하였고, 그 결과는 Appendix A – Software risk management (FMEA)에 나열되어 있다. 아래의 table은 그 결과를 요약한 것이다.

| 자주발생 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 있음직함(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 가끔 발생(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 별로 발생하지 않음(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 발생가능성 없음(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 발생 가능성 심각성 | (1) 무시해도 좋은 | (2) 심각하지 않은 | (3) 심각 | (4) 위독한 | (5) 사망에 임박한 |

초기 각 위해요인의 산정 값이 위험통제 실시 후 감소하였다. 또한 이 수준은 모두 허용될 수 있는 구역으로 유도되었기에 총 잔여위험 허용가능성에 대한 평가는 적합하다고 판단된다.

# 9. 위험/이득 분석 Risk/Benefic Analysis

모든 잔류위험은 허용될 수 있는 구역 Green zone (Broadly Acceptable Zone) 으로 유도되었기에 위험/이익 분석은 필요치 않다.

# 10. 위험통제 조치로부터 발생하는 위험 (Risk arising from risk control measures)

없음

# 11. 위험통제의 완료 (Completeness of risk control)

모든 위험요인을 식별하고 발생 가능성과 심각성의 판정 결과를 토대로 위험관리 보고서를 작성하였다. 결과적으로 모든 비수락 위험들은 수락 가능한 위험이 되었으며, 합리적으로 수행 가능한 위험들은 품질계획에 의해 관리될 것이다. 또한, 위험분석을 통해 식별된 모든 위험요인들은 지속적으로 감시될 것이다.

| 항 목 | 총 계 | 수 락 | 비수락 |
| --- | --- | --- | --- |
| 위험 평가 통계 | 3 | 2 | 1 |
| 위험 통제 후의 통계 | 3 | 3 | 0 |

| 위험 평가 후 통제 조치가 필요한 위험 | 0 |
| --- | --- |
| 위험 통제 후 지속적 관리가 필요한 위험 | 0 |

# 12. 전체 잔여위험 허용가능성 평가 (Overall residual risk evaluation)

: 잔여 위험 없음.

Appendix A – Software risk management (FMEA)

| ID | 위해요인 | 예상 가능한 상황 | 위해 상황 | 위해 | 위험 산정 |  |  |  | 위험 통제 |  |  | 위험 통제에 따른 위험 | 잔여 위험 평가 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 발생 가능성 | 심각성 | 위험도 | 결과 | 설계에 의한 안정성 | 예방 조치 (보호 수단) | 안정성에 대한 정보 |  | 발생 가능성 | 심각성 | 위험도 | 결과 |
| R-001 | DB Processing | SQL 오류 | 오류로 인한 시스템 종료 | 정보 유실 | 2 | 2 | 2 | 용납 가능 | SQL 오류가 발생하더라도 시스템은 종료되지 않도록 처리 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 용납 가능 |
| R-002 | Rotary Junction Control | Catheter 에러 | Catheter 비정상 동작 | 시술 지연 및 재시술 | 3 | 2 | 2 | 용납 불가 | Catheter 오류 처리 기능 활성화로 Catheter 이상 확인 및 조치 | N/A | N/A | N/A | 2 | 1 | 1 | 용납 가능 |
| R-003 | Angio Server | Angio 장비 및 Server 이상 | Angio 기능 동작 안함 | Angio 대기로 시스템 지연 | 2 | 1 | 1 | 용납 가능 | Angio 이상 시, 영상 수신 안 하도록 처리 | N/A | N/A | N/A | 2 | 1 | 1 | 용납 가능 |