Threat Modeling Template

1. Introduction

This document provides a structured approach for threat modeling as recommended in the FDA's guidance on cybersecurity in medical devices. Threat modeling helps identify security objectives, risks, and vulnerabilities across the medical device system and define countermeasures to mitigate potential threats.

The purpose of this document is to identify and assess potential cybersecurity threats to Raywatt Inc.'s FasterDx software, which is used in high-speed cardiovascular OCT imaging. This report includes identified threats, attack scenarios, risk assessments, and mitigation strategies

2. System Overview

Provide an overview of the medical device system, including its components, network connectivity, software dependencies, and operational environment.

Raywatt Inc.의 FasterDx 소프트웨어는 심혈관 OCT 영상 촬영 및 분석을 위해 설계된 의료용 소프트웨어입니다. 이 시스템은 다음의 구성 요소로 이루어져 있습니다:

- OCT 영상 장비 하드웨어

- FasterDx 소프트웨어

- DICOM Server와 안전한 네트워크 연결

- PostgreSQL, OpenCV, VTK 등 서드파티 소프트웨어 의존성

- Windows 10 IoT

3. Identified Threats

List and describe potential threats to the device and system, including:

- Unauthorized access or control

- Data breaches or leaks

- Denial of service attacks

- Malicious software or tampering

소프트웨어와 시스템에 대한 주요 사이버보안 위협은 다음과 같습니다:

- 무단 접근 또는 제어: 소프트웨어 설정 및 영상 데이터에 대한 비인가 접근 및 조작 위험

- 데이터 유출 또는 누출: 민감한 환자 데이터 및 분석 결과의 무단 유출 가능성

- 서비스 거부(DoS) 공격: 소프트웨어 기능 장애를 유발하는 의도적 공격 가능성

- 악성 소프트웨어 또는 변조: 악성 소프트웨어 감염 및 데이터 변조로 인한 진단 정확성 저하

4. Threat Modeling Methodology

Describe the methodology used for threat modeling, such as STRIDE, Attack Trees, or other industry-recognized approaches. Provide justification for the selected methodology.

| Threat Category | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| Spoofing (스푸핑, 위장) | 시스템이나 사용자를 속여 신원을 위조하는 행위 | - 불법 접근자가 합법적인 사용자 인증 정보(예: 하드코딩된 계정, 기본 패스워드)를 도용하여 의료기기 제어 |
|  |  | - 악성 기기가 정품처럼 위장하여 병원 네트워크에 연결됨 |
| Tampering (무결성 훼손) | 데이터나 시스템을 변조하여 오작동을 유발하는 행위 | - 의료기기의 펌웨어 또는 소프트웨어를 변조하여 비정상적인 동작 유발 |
|  |  | - 기기 내부 데이터(예: 환자 기록, 진단 데이터)를 조작하여 오진 가능성 증가 |
| Repudiation (부인 공격) | 공격자가 자신의 행위를 추적하지 못하도록 조작 | - 불법 행위(예: 무단 원격 제어, 데이터 변조)가 로그에 기록되지 않도록 조작 |
| Information Disclosure (정보 유출) | 기밀 데이터가 공격자에게 노출됨 | - 의료기기가 암호화되지 않은 데이터를 전송하여 네트워크 도청(Man-in-the-Middle, MITM) 공격에 취약 |
|  |  | - 내부 데이터 저장소(예: 로그, DB)에 평문 비밀번호 저장 |
| Denial of Service (서비스 거부 공격) | 기기의 정상적인 기능을 방해 | - 공격자가 네트워크를 통해 지속적인 요청을 보내 CPU/메모리 과부하 유발하여 기기 응답 불능 |
|  |  | - 의료기기의 센서를 의도적으로 교란하여 잘못된 데이터를 생성 |
| Elevation of Privilege (권한 상승 공격) | 비인가 사용자가 관리자 권한을 획득하는 공격 | - 낮은 권한의 사용자가 Root/Admin 권한을 획득하여 시스템을 임의로 조작 |
|  |  | - OS 또는 애플리케이션의 취약점을 이용하여 보안 기능을 무력화 |

5. Risk Assessment

Assess the identified threats based on their potential impact and likelihood of occurrence. Consider factors such as exploitability, device connectivity, and patient safety implications.

각 위협은 발생 가능성과 잠재적인 영향력을 기준으로 평가됩니다. 평가 시 다음 요소를 고려하였습니다:

- 취약점의 악용 가능성

- 네트워크 연결 환경

- 환자 안전에 미치는 직접적 영향

6. Mitigation Strategies

Outline the security controls and countermeasures implemented to mitigate the identified threats. These may include:

- Authentication and authorization mechanisms

- Data encryption and integrity verification

- Secure software development practices

- Continuous monitoring and incident response

다음과 같은 전략을 통해 사이버보안 위협을 완화합니다:

- 인증 및 권한 관리: Windows 인증 사용 및 관리자/사용자 계정 구분

- 데이터 암호화 및 무결성 보장: AES-256 암호화 및 TLS를 통한 데이터 보호

- 소프트웨어 개발 보안 강화: FDA 권장 사이버보안 개발 표준 준수, 주기적인 보안 취약점 평가 수행

7. Documentation and Traceability

Provide traceability between threat modeling activities and other cybersecurity documentation, such as risk management reports, SBOMs, and security testing results.