Software design specification

Product: Rudens

Model: Faster

Document No.: SDS-01

|  | PREPARE | REVIEW | APPROVE |
| --- | --- | --- | --- |
| Signature |  |  |  |
| Date | 2022.01.15 | 2022.01.17 | 2022.01.17 |

Revision History

| 제/개정 번호 | 제/개정 일자 | 주요 제/개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2023.07.28 | 최초 개정 |

Contents

1. 적용 범위 및 목적 (Scope and Purpose)	4

1.1 적용범위 (Purpose)	4

1.2 적용범위 (Scope)	4

1.3 소프트웨어 식별 (Software Identification)	4

1.4 관련 규격 (Reference)	4

2 하드웨어, 소프트웨어의 구조 (H/W, S/W architecture)	6

2.1 하드웨어 구조 (Hardware architecture)	6

2.2 소프트웨어 구조 (Software architecture)	7

3. 소프트웨어 설계 명세서 (Software Design specification)	8

3.1 소프트웨어 기능에 대한 모듈별 설계사항	9

# 1. 적용 범위 및 목적 (Scope and Purpose)

## 1.1 적용범위 (Purpose)

본 문서는 소프트웨어 설계에 대한 설명을 제공한다.

## 1.2 적용범위 (Scope)

SDS 문서는 MCU의 소프트웨어 설계에만 적용된다. 하드웨어에 대한 설계는 포함되어 있지 않는다.

## 1.3 소프트웨어 식별 (Software Identification)

| 품목군 | 생체현상 측정기기 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 품목명 | 의료영상저장전송분석장치 |  |  |
| 모델명 | Faster |  |  |
| 소프트웨어 명칭 | Rudens | 소프트웨어 버전 | 1.00.00 |
| 소프트웨어 안전등급 | Class B |  |  |

## 1.4 관련 규격 (Reference)

| Reference | Title of standard |
| --- | --- |
| 1) ISO 14971 [2007] | Medical devices –Application of risk management to medical devices. |
| 2) IEC 60601-1 [2005]+AM1[2012] | Medical electrical equipment – General requirements for basic safety and essential performance |
| 3) IEC 60601-1-2 [2014] | Medical electrical equipment. General requirements for basic safety and essential performance. Collateral Standard. Electromagnetic disturbances. Requirements and tests. |
| 4) ISO 7010:2011 | Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs |
| 5) IEC 60601-1-6 [2010]+AMD1 [2013] | Medical Electrical Equipment - Part 1-6: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance - Collateral Standard: Usability |
| 6) IEC 62366 Ed. 1.0 [2007] +AMD1[2014] | Medical devices - Application of usability engineering to medical devices |
| 7) 의료기기 법, 의료기기법 시행규칙 | 의료기기법 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정 |
| 8) 의료기기제조 및 품질관리기준 | 제조 또는 수입함에 있어 준수하여야 하는 세부사항과 품질관리심사기관 및 품질책임자 교육실시기관에 대한 지정절차 및 관리방법 등에 관하여 필요한 사항을 정함 |

# 2 하드웨어, 소프트웨어의 구조 (H/W, S/W architecture)

## 2.1 하드웨어 구조 (Hardware architecture)

## 2.2 소프트웨어 구조 (Software architecture)

# 3. 소프트웨어 설계 명세서 (Software Design specification)

소프트웨어 안전등급은 초기에 다음과 같은 심각도를 근거로 부여하고, 안전등급에 따라 개발 프로세스에 적용한다.

| Class A | No injury or damage to health is possible |
| --- | --- |
| Class B | Non-serious injury to possible |
| Class C | Death or serious injury is possible |

- SDS (아키텍처 사양서) 결정 시 아래 내용을 고려하여 결정한다

1) PEMS의 서브시스템 및 부품에 대한 위험통제 수단의 배분 (allocation of RISK CONTROL measures to subsystems and components (sensors, actuators, PESS and interfaces.) of the PEMS.)

2) 부품의 고장모드 및 그 영향 (failure modes of components and their effects)

3) 공통원인에 의한 고장 (common cause failures)

4) 체계적인 고장 (systematic failures) :

5) 시험간격 및 진단범위 (test interval duration and diagnostic coverage

6) 유지보수성 (maintainability)

7) 합리적으로 예측 가능한 오용에 대한 보호 (protection from reasonably foreseeable misuse

8) 적절한 경우, 네트워크/데이터커플링의 사양서 (the NETWORK/DATA Coupling specification, if applicable)

- SDS (아키텍처 사양서) 작성 시 아래 내용을 적용하여 설계한다

a) 무결성부품 (Components With High integrity Characteristics;)

b) 고장-안전 기능 (failsafe functions)

c) 중복성 (redundancy)

d) 다양성 (diversity)

e) 기능성의 분할 (partitioning of functionality)

f) 방어설계, 사용 가능한 출력파워를 제한함으로써 또는 조작기의 이동을 한정하는 수단을 도입함으로써, 잠재적으로 위해한 영향을 제한 (defensive design, e.g. limits on potentially hazardous effects by restricting the available output power or by introducing means to limit the travel of actuators.)

## 3.1 소프트웨어 기능에 대한 모듈별 설계사항

| SDS ID | SDS-001, SDS-002, SDS-003, SDS-004, SDS-033 | Initialize Module | Class |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS ID | SRS-01, SRS-02, SRS-14, SRS-17 |  | B |
| SDS description |  |  |  |  |
| Acquisition Device, Stage, Motor 및 Laser 모듈 초기화 |  |  |  |  |
| Architecture according to risk management |  |  |  |  |
| f) 방어 설계 Acquisition 이나 Rotary Junction 등 정상적으로 연결되지 않은 경우, Laser 와 Linear Stage 를 작동시키지 않도록 한다. |  |  |  |  |

| SDS ID | SDS-005, SDS-006, SDS-007, SDS-008, SDS-009, SDS-010, SDS-011, SDS-012 | OCT Imaging Module | Class |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS ID | SRS-03, SRS-04, SRS-05, SRS-18, SRS-19, SRS-20, SRS-22, SRS-28, SRS-29 |  | B |
| SDS description |  |  |  |  |
| Signal Acquisition 후, 이미지를 생성하여 화면에 표시 |  |  |  |  |
| Architecture according to risk management |  |  |  |  |
| N/A |  |  |  |  |

| SDS ID | SDS-013, SDS-014, SDS-015, SDS-016, SDS-017, SDS-018 | Save Data Module | Class |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS ID | SRS-06, SRS-07, SRS-09, SRS-14, SRS-16, SRS-25 |  | B |
| SDS description |  |  |  |  |
| Rotary Junction 회전 및 Pullback 과 동시에 OCT 영상 저장 |  |  |  |  |
| Architecture according to risk management |  |  |  |  |
| f) 방어 설계 환자 이름을 입력하지 않거나 Motor 연결 상태가 정상적이지 않은 경우 영상 촬영 기능이 동작하지 않도록 한다. |  |  |  |  |

| SDS ID | SDS-019, SDS-020, SDS-021, SDS-022, SDS-023, SDS-024 | Device Control Module | Class |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS ID | SRS-09, SRS-12, SRS-13, SRS-14, SRS-15, SRS-16, SRS-23 |  | B |
| SDS description |  |  |  |  |
| 연결된 Rotary Junction, Linear Stage 및 Shutter 등을 제어 |  |  |  |  |
| Architecture according to risk management |  |  |  |  |
| N/A |  |  |  |  |

| SDS ID | SDS-025, SDS-026, SDS-027, SDS-028, SDS-029, SDS-030 | Simulation Module | Class |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS ID | SRS-09, SRS-12, SRS-13, SRS-14, SRS-15, SRS-16, SRS-23 |  | B |
| SDS description |  |  |  |  |
| 저장된 OCT 데이터를 통해 촬영한 영상을 리뷰한다. |  |  |  |  |
| Architecture according to risk management |  |  |  |  |
| N/A |  |  |  |  |

| SDS-001, SDS-031, SDS-032 | Save Calibration Data Module | Class |
| --- | --- | --- |
| SRS-14, SRS-27 |  | B |
| SDS description |  |  |
| Linear Stage 를 제어하며 지정된 위치마다 Calibration 용 Signal Data 를 저장 |  |  |
| Architecture according to risk management |  |  |
| N/A |  |  |